## Sheet1
附件3-1 县级医院输血科（血库）督导检查表
2009年
项 目 | 评价内容和方法 | 检查评定 |  |  | 备 注
|  | 符 合 | 基本符合 | 不符合
依法开展输血管理 | 依法开展医院输血工作，无非法自采自供现象
医疗机构使用的血液无非法定供应渠道
医院输血管理委员会 | 医院设立输血管理委员会，机构、人员及岗位职责明确
委员会履行对全院临床输血监督指导的职责及相关工作记录
输血科设置 | 二级以上医院应设置独立的输血科（血库）（依据医疗机构基本标准执行）
输血科（血库）机构及人员配置满足工作需求，有24小时服务能力，保证临床用血的技术指导和技术实施，确保贮血、配血和其他科学、合理用血措施的执行
输血科（血库）从业人员专业资质能符合规定要求
输血科（血库）应明确区分工作区和生活区，布局流程应满足工作需要和院感要求
贮血设备 | 贮血设备应符合技术要求 专用贮血冰箱，专用贮血低温冰箱，血小板保存箱，融浆机
输血申请管理 | 《临床输血申请单》、《输血治疗同意书》、《输血记录单》、《输血不良反应回报单》等表格，其内容应符合卫生部相关规定
凡患者血红蛋白低于100g/L和血球压积低于30%的属输血适应征（检查非?手术科室输血申请单）
对平诊患者和择期手术患者，经治医师应当动员患者自身储血、自体输血，或者动员患者亲友献血 患者亲友献血，由血站采集血液和初、复检，并负责调配合格血液自身储血、自体输血由在治医疗机构采集血液
开展患者治疗性血液成分去除、血浆置换等，由经治医师申请，输血科（血库）或有关科室参加制定治疗方案并负责实施，由输血科（血库）和经治医师负责患者治疗过程和监护
稀有血型及应急用血管理 | 应制定应急用血管理措施
对于RhD阴性和其他稀有血型患者，应采用自身输血、同型输血或配合型输血
开展围手术期血液保护 | 对有指征的患者进行围手术期血液保护，有管理规定和执行记录
受血者血标本采集与送检管理 | 制定血标本采集与送检管理规程
医护人员持输血申请单和贴好标签的试管，当面核对患者姓名、性别、年龄、病案号、病室/门诊、床号、血型和诊断，采集血标本
由医护人员或专门人员将受血者血标本与输血申请单送交输血科（血库），双方进逐项核对
受血者配血实验的血标本必须是输血前3天之内的。
血型血清学检测管理 | 应建立血型血清学检测的操作规程
输血科（血库）要逐项核对输血申请单、受血者和供血者血标本，复查受血者和供血者ABO血型（正、反定型），并常规检查患者RhD血型（急诊抢救患者紧急输血时Rh(D)检查可除外），正确无误时可进行交叉配血
凡输注全血、浓缩红细胞、红细胞悬液、洗涤红细胞、冰冻红细胞、浓缩白细胞、手工分离浓缩血小板等患者，应进行交叉配血试验。机器单采浓缩血小板应ABO血型同型输注
凡遇有下列情况必须作抗体筛选试验：交叉配血不合时；对有输血史、妊娠史或短期内需要接收多次输血者
应参加省级以上室间质评
目前所开展的检测项目，采用的方法是否符合安全输血的要求
血液入库、核对、贮存管理 | 有血液入库贮存管理规程 全血、血液成分入库前要认真核对验收。核对验收内容包括：运输条件、物理外观、血袋封闭及包装是否合格，标签填写是否清楚齐全（供血机构名称及其许可证号、供血者姓名或条型码编号和血型、血液品种、容量、采血日期、血液成分的制备日期及时间，有效期及时间、血袋编号/条形码，储存条件）等按A、B、O、AB 血型将全血、血液成分分别贮存于血库专用冰箱不同层内或不同专用冰箱内，并有明显的标识 血液保存温度和保存期是否符合规范要求 贮血冰箱清洁，严禁存放其他物品
输血相关记录管理 | 血液出入库、核对、领发的登记，有关资料需保存十年
血液发放管理 | 有血液发放管理规程
应由医护人员到输血科（血库）取血
取血与发血的双方必须共同查对患者姓名、性别、病案号、门急诊/病室、床号、血型有效期及配血试验结果，以及保存血的外观等，准确无误时，双方共同签字后方可发出
血液发出后，受血者和供血者的血标本保存于2—6℃冰箱,至少7天,以便对输血不良反应追查原因。
输血管理 | 有输血管理规程
输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常。准确无误方可输血
输血时，由两名医护人员带病历共同到患者床旁核对患者姓名、性别、年龄、病案号、门急诊/病室、床号、血型等，确认与配血报告相符，再次核对血液后，用符合标准的输血器进行输血
取回的血应尽快输用，不得自行贮血。输用前将血袋内的成分轻轻混匀，避免剧烈震荡。血液内不得加入其他药物，如需稀释只能用静脉注射生理盐水
输血前后用静脉注射生理盐水冲洗输血管道。连续输用不同供血者的血液进，前一袋血输尽后，用静脉注射生理盐水冲洗输血器，再接下一袋血继续输注
输血完毕，医护人员对有输血反应的应逐项填写患者输血反应回报单，并返还输血科（血库）保存。输血科（血库）每月统计上报医务处（科）
输血完毕后，医护人员将输血记录单（交叉配血报告单）贴在病历中。
输血不良反应管理 | 制定有输血不良反应管理规程
输血过程中应先慢后快，再根据病情和年龄高速输注速度，并严密观察受血者有无输血不良反应，如出现异常情况应及时处理：
1．减慢或停止输血，用静脉注射生理盐水维持静脉通路；
2．立即通知值班工程?师和输血科（血库）值班人员，及时检查、治疗和抢救，并查找原因，做好记录
疑为溶血性或细菌污染性输血反应，应立即停止输血，用静脉注射生理盐水维护静脉通路，及时报告上级医师，在积极治疗抢救的同时，做以下核对检查：
（1）核对用血申请单、血袋标签、交叉配血试验记录；
（2）核对受血者及供血者ABO血型、Rh(D)血型。用保存于冰箱中的受血者与供血者血标本、新采集的受血者血标本、血袋中血标本，重测ABO血型、RH(D)血型、不规则抗体筛选及交叉配血试验（包括盐水相和非盐水相试验）；
（3）立即抽取受血者血液加肝素抗凝剂，分离血浆，观察血浆颜色，测定血浆游离血红蛋白含量；
（4）立即抽取受血者血液，检测血清胆红素含量、血浆游离血红蛋白含量、血浆结合珠蛋白测定、直接抗人球蛋白试验并检测相关抗体效价，如发现特殊抗体，应作进一步鉴定：
（5）如怀疑细菌污染性输血反应，抽取血袋中血液做细菌学检验
（6）尽早检测血常规、尿常规及尿血红蛋白
(7)必要时，溶血反应发生后5-7小时测血清胆红素含量